ICS 65.040.20

B 93

备案号：

GH

中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T ××××—20××

棉花轧工质量分级检测方法

Testing method for grade of cotton preparation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华全国供销合作总社   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2017给出的规则起草。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国棉花加工标准化技术委员会（SAC/TC407）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

棉花轧工质量分级检测方法

范围

本标准规定了棉花轧工质量分级检测方法的术语和定义、检测原理、设备和材料、检测方法、结果计算。

本标准适用于经过锯齿加工的细绒棉皮棉的轧工质量等级测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1103.1-2012  棉花 第1部分：锯齿加工细绒棉

术语和定义

轧工质量  preparation

籽棉经过加工后，皮棉外观形态粗糙程度及所含疵点种类的多少。

注：[GB 1103.1—2012,定义轧工质量]。

轧工质量等级距离  preparation distance

在空间坐标中，试样点与轧工质量等级（P1、P2、P3）标准点之间的向量距离。

检测原理

根据皮棉外观形态粗糙及所含疵点种类的程度，采用高分辨率摄像机在一定照度下扫描试样表面，确定能够反映不同等级轧工质量皮棉的特征组合，通过对试样表面图像的纹理分析和模式识别，通过　轧工质量等级距离综合计算出该试样皮棉的轧工质量等级。

设备和材料

MJAF型棉花轧工质量分级仪。

轧工质量校准板：一套用于设备白平衡等校准的工作校准板。

称量仪器：最大量程500 g，分度值不低于1 g。

试验方法

设备校准

设备需正常运行至少30 min后，方能进行校准工作。

按照设备操作说明启动校准程序。

按照提示，将轧工质量校准板放在设备采集视窗上，设备启动自动校准程序。

如果轧工质量校准板的校准结果不通过，须重复步骤6.1.3，直到校准结果通过为止。如果校准不通过次数超过5次，需停止工作，进行设备检修。

试验步骤

从实验室样品中抽取试样，每个试样质量应不少于50 g，试样表面应完全覆盖设备的采集视窗，其厚度足以遮挡光源光线，试样厚度应在20 mm以上。

从操作界面中选择轧工质量检测程序。

在压力的作用下将试样表面完全覆盖检测窗口，启动检测按钮，处理机进行数据处理，检测结果输出，该试样本次检测完成。

根据设备软件中设置的单个试样的采集次数，重复步骤6.2.3，直到该试样的轧工质量等级检测完成，输出检测结果。

如果试样在检测过程中，出现图像采集异常，须重新校准、检测及检修。

结果计算

全部分析、计算由数据处理机执行。

棉花轧工质量检测结果范围为P1，P2，P3。

精密度

台间差

选取棉样试样不少于50 g，选用 2台分级仪对同一棉样进行2次平行测试，即：每台分级仪对该棉样进行2次测试，取2次测试结果的平均值作为本台仪器的测试结果。2台分级仪检测结果应满足：

a）轧工质量等级距离不大于0.5 单位向量；

b）轧工质量等级结果不大于1个轧工质量等级。

再现性

选取棉样试样不少于50 g，连续开机运行2 h，每隔12 min测定一次轧工质量等级，测定轧工质量等级距离应满足标准偏差不大于1.09。标准偏差 S 按照公式（1）计算：

_________________________________

其中：表示每次检测试样测定的轧工质量等级距离,,...,的均值。