ICS 65.040.20

B 93

备案号：

GH

中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T ××××—20××

棉花轧工质量分级仪

Testing grading instrument of cotton preparation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华全国供销合作总社   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2017给出的规则起草。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国棉花加工标准化技术委员会（SAC/TC407）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

棉花轧工质量分级仪

- 范围

本标准规定了棉花轧工质量分级仪（以下简称分级仪）的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于离线式、在线式检测皮棉轧工质量等级的分级仪。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191          包装储运图示标志

GB 1103.1-2012    棉花 第1部分：锯齿加工细绒棉

GB/T 6388         运输包装收发货标志

GH/T 1002         棉花加工机械产品型号编制方法

- 型号

按照GH/T 1002的规定，制定分级仪的型号如下：

M  JA Y–XXX

主参数（检测能力）

特征代号（轧工质量）

类别代号（加工检验设备）

棉花加工机械产品代号

示例：MJAY-100型棉花轧工质量分级仪，表示每小时能检测100例棉样轧工质量等级的分级仪。

- 技术要求

  - 工作环境温度范围为-15℃～35℃，相对湿度范围为20％～80％。

  - 分级仪外接电源额定电压为AC （220±11）V，额定频率为（50±0.2）Hz。

  - 主要零部件

    - 图像采集视窗有效尺寸应不小于80 mm  80 mm。

    - 光源色温为（6500±100）k，且在正常工作时应能够正常照明。

    - 棉样采集视窗工作区表面上光照应均匀，且光照度应为（750±100）lx。

  - 整机性能

    - 分级仪具有人机交互界面，操作应简单、方便。

    - 检测结果范围为GB 1103.1-2012规定的：P1、P2、P3。

    - 检测能力应不小于产品型号所标称检测能力的要求。

  - 分级仪外表面不应有流疤、起层、剥落和开裂等缺陷，表面应色泽均匀，部件间密封应严密。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验环境温湿度范围为-15℃～35℃，相对湿度范围为20％～80％。

    - 接入分级仪的电源电压为AC 220 V，额定频率为50 Hz。

    - 分级仪在工作前应进行相机白平衡校准，且空转时间不少于30 min。

  - 主要零部件试验

    - 采用直尺检验图像采集视窗有效尺寸，符合4.3.1要求。

    - 采用色温仪检验光源色温，符合4.3.2要求。

    - 采用照度计检验棉样采集视窗工作区表面光照度，符合4.3.3要求。

  - 整机性能试验

    - 感官检验分级仪人机交互界面，符合4.4.1要求。

    - 检测结果范围试验

选取涵盖P1、P2、P3 等级的棉花轧工质量标准棉样，其质量应不少于50 g，逐样使用分级仪检测，检验其结果范围符合4.4.2要求。

    - 检测能力试验

分级仪正常工作时间不少于1 h，试验选取每例棉样质量应不少于50 g，按照分级仪的操作规程，连续进行检测，将检测数据计入表1，检验其检测能力符合4.4.3要求。

表1 检测能力记录表

| 设备名称、型号： 设备编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验地点： 试验日期： |  |  |
| 试验时间/h，min | 开始时间 |  |
|  | 结束时间 |  |
|  | 故障及排除时间 |  |
|  | 正常工作时间 |  |
| 检测棉样数量/例 |  |  |
| 设备所标称检测能力/（例/h） |  |  |
| 设备实测检测能力/（例/h） |  |  |

  - 感官检验分级仪表面，符合4.5要求。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 分级仪出厂前必须经过检验部门按照本标准检验，合格后方可出厂。

    - 检验项目按4.3、4.4、4.5规定的内容进行。

    - 出厂检验为逐台检验。

    - 出厂检验判定规则

- a）出厂检验项目应全部合格，否则判为不合格。

b）判为不合格的产品应重新调整至复检合格后方可出厂。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型检验；
b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大的改变，可能影响产品质量及性能时；
c）正式生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次检验；
d）产品长期停产后，恢复生产时；
e）本次出厂检验结果与上一次型式检验有较大差异时； 
f）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 检测项目

检验项目按4.3、4.4、4.5规定的内容进行。

    - 型式检验判定规则

- a) 型式检验项目不应有不合格项。

- b) 型式检验如有不合格项时，允许对该项加倍数量复验；如仍不合格，则判定该产品型式检验不合格。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

    - 产品标牌内容

- a) 产品型号、名称；

- b) 产品编号；

- c) 生产企业名称；

- d) 执行标准代号；

- e) 生产日期。

    - 分级仪各部件的包装运输、收发货标志应符合GB/T 191和GB/T 6388的规定。

  - 包装

    - 分级仪应使用木箱单台包装，箱内加有泡沫板保护，包装箱内应衬防潮材料。

    - 包装箱内应有下列文件：

- a) 产品合格证；

- b) 产品使用说明书；

- c) 装箱清单。

  - 运输

分级仪适用于多种运输方式，运输中防止摔碰和雨雪淋袭。

  - 贮存

分级仪的存放地点应平整，防潮、防蚀，通风良好。